Установочный комплект фильтров предварительной и финишной очистки воздуха к кровати лечебно-ожоговой и противопролежневой «САТУРН-90»

| № п/п | Наименование характеристики | Ед. изм. | Значение характеристики |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Блок предварительной очистки воздуха: |  |  |
| 1.1 | Класс очистки по ГОСТ 51251-99 (EN 779) |  | G3 |
| 1.2 | Скорость фильтрации | м/с | 1,94 |
| 1.3 | Аэродинамическое сопротивление | Па | 40 |
| 1.4 | Тип материала |  | Полипропилен |
| 1.5 | Толщина в свободном состоянии | мм | 10 |
| 1.6 | Длина | мм | 218 |
| 1.7 | Ширина | мм | 218 |
| 1.8 | Количество в упаковке | шт. | 5 |
| 1.9 | Назначение |  | Для предварительной очистки подаваемого воздуха |
| 2 | Блок финишной очистки воздуха: |  |  |
| 1. | Высота | мм | 400 |
| 2. | Ширина | мм | 410 |
| 3. | Глубина | мм | 300 |
| 4. | Класс очистки по ГОСТ Р51251-99 |  | Н13 |
| 5. | Коэффициент пропускания пыли | % | 99,95 |
| 6. | Площадь фильтрующей поверхности | м2 | 2,6 |
| 7. | Удельная воздушная нагрузка, на м² площади входного сечения | м³/ч | 1620 |
| 8. | Скорость через фильтр | м/с | 0,45 |
| 9. | Аэродинамическое сопротивление, начальное | Па | 105 |
| 10. | Аэродинамическое сопротивление, конечное | Па | 600 |
| 11. | Производительность | м³/ч | 150 |
| 12. | Материал корпуса фильтрующего элемента |  | Алюминиевый профиль |
| 13. | Наличие уплотняющих прокладок |  | Уплотнение на выходе |
| 14. | Назначение |  | Для финишной очистки подаваемого воздуха |